中 国 公 路 建 设 行 业 协 会 标 准

T/CHCA  xxx-202x

土含水率智能微波法

试验规程

Operation specification of intelligent microwave soil moisture tester

（征求意见稿）

202x-xx-xx发布                            202x-xx-xx实施

中国公路建设行业协会     发 布

中国公路建设行业协会标准

土含水率智能微波法试验规程

Operation specification of intelligent microwave soil moisture tester

T/CHCA  xxx-202x

主编单位：龙建路桥股份有限公司

批准部门：中国公路建设行业协会

实施日期：   年  月  日

人民交通出版社股份有限公司

- 前言

根据中路建协技发〔2023〕107号关于下达《装配式公路钢桥桥墩》等32项协会标准的编制通知的要求，由龙建路桥股份有限公司作为主编单位，承担《土含水率智能微波法试验规程》的编制工作。

本规程在编制过程中，编制组广泛调研了国内外智能微波法土含水率检测的研究现状及发展趋势，并参考有关国际、国内、行业和团体的先进标准，依托国内外典型的工程项目，全面对比智能微波法与烘干法、酒精燃烧法测定土含水率的精确性，并在广泛征求意见的基础上，最后经审查定稿。

本规程主要技术内容包括：1总则；2术语；3基本规定；4仪器设备；5试验；6数据分析及附录。

本规程的管理权和解释权归中囯公路建设行业协会，日常管理和解释由龙建路桥股份有限公司负责，请各有关单位在执行过程中，将发现的问题和意见，函告本规程日常管理组，联系人：初文磊（地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号，邮编：150009；电话：0451-82281420；电子邮箱：ljlqkjfz@163.com）以便修订时参考。

主  编 单 位：龙建路桥股份有限公司

参  编 单 位：东北林业大学

黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司

主        编：王艳

主要编写人员：初文磊、朴志海、王立峰、唐国富、马丽芙、郑立君、宫菲菲、付新新、王文会、李天鸿、高铭智、李宇明

主        审：

参与审查人员：

目录

1  总则	1

2  术语	1

3  基本规定	2

4  仪器设备	2

4.1  仪器设备	3

4.2  测定仪技术参数	3

4.3  工作环境	3

5  试验	3

5.1  一般规定	3

5.2  仪器准备	4

5.3  试样制取	4

5.4  试验步骤	4

6  数据分析	5

6.1  含水率计算	5

6.2  精度及允许差	5

6.3  试验报告	6

附录A  土的含水率比对试验	7

# 1 总则

1.0.1 为适应快速检测公路工程土含水率的测定需要，规范智能微波法检测土含水率操作程序，保证检测数据的准确性和有效性，提高试验检测质量，加快施工进度，制定本规程。

- 1.0.2 本规程适用于细集料（含有可溶性、膨胀性及崩解性的集料除外）、0.075mm圆孔筛下的黏质土、粉质土等细粒土（有机质土除外）和冻土、盐渍土等特殊土的含水率快速测定。

1.0.3 土含水率智能微波法试验除应符合本规程的规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

1.0.4 用于本规程试验的仪器应经国家有关检测机构认定合格并符合本规程要求。

# 2 术语

2.0.1 土的含水率  moisture content

土中水的质量与土颗粒质量的比值，以百分率表示。

2.0.2 细集料  fine aggregate

在沥青混合料中,细集料是指粒径小于2.36mm的天然砂、人工砂(包括机制砂)及石屑;在水泥混凝土、粒料材料,无机结合料稳定类材料等中,细集料是指粒径小于4.75mm的天然砂、人工砂。

条文说明：

定义参考《公路工程集料试验规程》JTG 3432中术语细集料。

- 2.0.3 细粒土  fine grained soil

试样中细粒组土粒质量大于或等于总质量50%的土称细粒土。

条文说明：

定义参考《公路土工试验规程》JTG 3430中细粒土定义，细粒土包括粉质土、黏质土和有机质土。

- 2.0.4 冻土  frozen soil

- 冻土是指零摄氏度以下,并含有冰的各种岩石和土壤。

- 2.0.5 盐渍土  saline soil

地表以下1.0m范围内的土层,当其易溶盐的平均含量大于0.3%且具有融沉、盐胀等特性时,应判定为盐渍土。

条文说明：

定义参考《公路工程地质勘察规范》JTG_C20中盐渍土定义。

2.0.6 土含水率智能微波测定仪（简称测定仪）

利用微波法确定土含水率的仪器。

# 3 基本规定

3.0.1 测定仪结构应由多位称重系统、排湿系统、智能互动式触摸屏显、打印输出系统、逻辑计算系统、远程数据共享系统和数据集成管理控制系统等组成。

3.0.2 测定仪应具有双仓，可实现两组样品同时测定。

3.0.3 测定仪的称重范围应满足《公路土工试验规程》JTG E40和《公路工程集料试验规程》JTG E42相关规定，可通过更换称量盘调整称重范围。

3.0.4 测定结果应通过打印输出系统直接输出，计算系统自动计算土的含水率。

3.0.5 测定仪辐射应在人体允许范围内，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871相关国家标准要求。

3.0.6 测定仪应设有高热保护报警装置和电路保护装置。

3.0.7 试验人员在试验中应遵守安全操作及环境保护的规定。

## 4 仪器设备

4.1 仪器设备

4.1.1 测定仪。

4.1.2 称量盘。

4.1.3 其它：浅盘、毛刷等。

4.2 测定仪技术参数

4.2.1 称重范围：50g-3000g,可通过更换称量盘调节

4.2.2 样品质量：参考《公路土工试验规程》JTG E40和《公路工程集料试验规程》JTG E42相关规定

4.2.3 含水率测定范围：0%-40%

4.2.4 含水率值分辨率：0.01%

4.2.5 准确度：±0.1%

4.2.6 功率范围：20-100%

4.2.7 检测范围：细集料、细粒土及特殊土

4.2.8 检测能力：5-15min/检测批；

4.2.9 操作模式：七寸液晶触摸屏

4.2.10 屏幕分辨率：800X480

4.2.11 显示参数：含水率值(%)，干土重（g），湿土重（g）,设定功率（%），运行时间（S）,日期时间显示（年月日00:00）

4.2.12 电源及功耗：电源220 V 50 Hz，交流AC220或直流DC24、DC12。

4.3 工作环境

4.3.1 工作环境温度应控制在8-20℃。

4.3.2 室外现场测定时应避开雨雪、大风天气。

# 5 试验

- 5.1 一般规定

5.1.1 现场测试过程应严格按照《公路路基路面现场测试规程》JTG3450中路基路面现场测试方法进行。

5.1.2 测定样品在称量盘中堆积应平整、均匀，布满称盘底面,利于水分完全蒸发。

5.1.3 在测定过程中，避免震动，严禁敲击或直接振动工作台面。

5.1.4 测定前，在取、放称量盘时宜采用托架，用手进行取、放称量盘应佩带保护措施，轻取、轻放。

5.1.5 测定完成后，需立刻取下称量盘应采用托架，以免烫手，托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。

5.1.6 测定后应待称量盘完全冷却后，再放入下一个试样。

5.1.7 测定仪微波加热时，测试人员应与测定仪保持1m以上的距离。

5.1.8 输入信息时应确认同一批试样里不可有完全相同的编号（全空格除外）。

## 5.2 仪器准备

- 5.2.1 室内测定仪应放置在具有足够尺寸的放置平台上，靠近电源及被测物位置，测定仪后侧板应有足够的散热空间。

- 5.2.2 室外测定仪应放置在平坦的地面上，锁定万向轮，确认与仪器相匹配的移动电源良好，接入移动电源。

- 5.2.3 测定仪放置后，把相关的配件放入设备的既定位置。

- 5.2.4 测定仪的用电线路及插座应满足相应功率要求。

- 5.2.5 试验前应按如下步骤准备：

- 1 接通电源，启动仪器；

- 2 检查各触屏按键开关；

- 3 检查仪器水平放置稳定情况；

- 4 将空称量盘擦拭干燥，并将称量盘放置在传力杆探头上，核对显示屏上称量盘重是否与出厂设置一致。

- 5.2.6 仪器通电应空运转10min，检查无异常后方可进行含水量测定。

## 5.3 试样制取

5.3.1 土样的采集、保管、运输等应严格按照《公路土工试验规程》JTG 3430规定进行。

5.3.2 取具有代表性试样，细粒土不小于 50g，砂类土不小于 100g，细集料不小于300g。

## 5.4 试验步骤

- 5.4.1 土含水率检测应按如下步骤操作：

- 1 进入“系统设置”，对测试内容及测试方法进行选择，若参数同上次测试一样时，可跳过此步骤。

- 2 将试样放置在烘干装置内的多位称量盘上，测重数值通过线路传导并存储在电路集成装置中，同步通过线路在显示装置上显示。按照称盘1、2分别点击试样质量确认键。

- 3 通过参数设置进行选择，运行时间、功率、稳定时间，点击屏幕上开始测试按键，仪器自动测试，试样自动烘干。

- 4 当试样被烘干失水质量恒定后，屏幕双曲线显示不再变化，运行时间到自动停止，进入恢复时间，仪器自动读取样品干质量数值，通过电路集成装置逻辑计算出含水率，含水率值被锁定显示在液晶屏幕上。

- 5 恢复时间内进行参数修正，待检测结束时，蜂鸣器发出提示声，显示检测结果。

- 6 打印输出屏显数据。

- 5.4.2 继续测试应将测定仪门打开，将称量盘与已测试样同时拿出，倒掉已测试样，将称量盘处理干净，重新放置传力杆探头上，屏幕校核，重新装入试样。

- 5.4.3 所有试验检测完成后，应关闭仪器，断开电源。

条文说明：

若试验结果误差较大，可参考附录A土的含水率比对试验进行验证。

# 6 数据分析

## 6.1 含水率计算

6.1.1 智能微波法土的含水率w：直显打印。

6.1.2 以同时测定两组样品测定结果的算术平均值为测定值。

## 6.2 精度及允许差

- 6.2.1 本试验应取一次测定两个试样的算术平均值，允许平行差值应符合表6.2.2的规定，否则应重做试验。

6.2.2 含水率测定的允许平行差值应符合下表：

表6.2.2 含水率测定允许平行差值

| - 含水率w（%） | - 允许平行差值（%） |
| --- | --- |
| - w≤5.0 | - ≤0.3 |
| - 5.0＜w≤40.0 | - ≤1 |
| - w＞40.0 | - ≤2 |

## 6.3 试验报告

6.3.1 试验报告应包括以下主要内容：

1 工程名称；

2 土的状态、分类和产地；

3 仪器设备的名称、型号及编号；

4 报告日期；

5 试验日期；

6 试验结果；

- 7 依据标准。

6.3.2 试验报告应由检测人员、校核人员和审核人员签字确认。

- （资料性）

A.1 目的和适用范围

本比对试验用于比对0.075mm圆孔筛下的黏质土、粉质土和冻土等土类的含水率。并在此基础上评价各种比对试验方法的满意度。

A.2 比对试验方法

本比对试验采用土的含水率传统试验方法烘干法，快速试验方法酒精燃烧法以及智能微波法共三种方法。

A.3 比对试验手段和条件

本比对试验可采用重复性试验，也可采用复现性试验。在试验报告中应注明采用的具体手段和条件。

A.4 仪器设备

A.4.1 烘箱：鼓风式，温度可控制在0～300℃之间。

A.4.2 智能微波测定仪:该测定仪性能要求如下。

- 1 称重范围：0-300g

- 2 样品质量：5-100g

- 3 含水率测定范围：0%-40%

- 4 含水率值分辨率：0.01%

- 5 准确度：±0.1%

- 6 功率范围：20-100%

- 7 检测范围：0.075mm圆孔筛下细粒土

- 8 检测能力：5-15min/检测批；

- 9 操作模式：七寸液晶触摸屏

10屏幕分辨率：800X480

11 显示参数： 含水率值(%)，干土重（g），湿土重（g）设定功率（%），运行时间（S）,修正数据（%），日期时间显示（年月日00:00）

12 电源及功耗：电源220 V 50 Hz，交流AC220，也可以是直流DC24或者DC1

A.4.3 天平：称量200g，感量0.01g，称量5000g,感量1g。

A.4.4 其他：干燥器、称量盒、滴管、调土刀等。

A.4.5 比对试验材料和溶剂：黏质土、粉质土和冻土等，95%酒精。

A.5 比对试验步骤

A.5.1 取有代表性的土样，黏质土、粉质土、冻土不少于400g，放于平整不吸水的台面上，充分拌合均匀，用四分法分割成四等份，取其中的3份备用。

A.5.2 对于黏质土、粉质土、冻土称取不少于50g。以上各种土类分别取大致相等的3份，放入称量盒内，立即盖好盒盖，称取质量。

A.5.3 烘干法检测土样含水率

A.5.3.1 揭开盒盖，将试样和盒放入烘箱内，在温度105～110℃恒温下烘干。烘干时间对于细粒土（黏质土、粉质土等）不得少于8h。

A.5.3.2 将烘干后的试样和盒取出，放入干燥器内冷却（一般为0.5～1h）。冷却后盖好盒盖，称取质量，准确至0.01g。

注：（1）一般土样烘干16～24h就足够。但是，有些土或试样过多或试样很潮湿，可能需要烘更长的时间。烘干的时间也与烘箱内试样的总质量、烘箱尺寸及通风系统的效率有关。

（2）如铝盒的盖密闭，而且试样在称量前放置时间较短，可以不放在干燥器中冷却。

A.5.3.3 结果整理

按下式计算土的含水率，精确至0.1%。

w=(m2-m3)/(m3-m1) ×100%

式中：w——土的含水率(%)；

m1——盒质量(g)；

m2——未烘干的试样与盒总质量(g)；

m3——烘干后的试样与盒总质量(g)。

A.5.4 酒精燃烧法检测土样含水率

A.5.4.1 称取空盒的质量，准确值0.01g。

A.5.4.2 按A.5.2取代表性试样，放入称量盒内，称取盒与湿土的总质量，准确值0.01g。

A.5.4.3 用滴管将酒精注入放有试样的称量盒中，直至盒中出现自由液面为止。为使酒精在试样中充分混合均匀，可将盒底在桌面上轻轻敲击。

A.5.4.4 点燃盒中酒精，燃至火焰熄灭。

A.5.4.5 火焰熄灭并冷却数分钟，再次用滴管滴入酒精，不得用瓶直接往盒中倒酒精，以防发生意外。如此再燃烧两次。

A.5.4.6 待第三次火焰熄灭后，盖好盒盖，称取干土和盒的质量，准确值0.01g。

A.5.4.7 结果整理

同A.5.3.3

A.5.5 智能微波法检测土样含水率

A.5.5.1 按A.5.2取代表性试样，放入称量盒内，称取盒与湿土的总质量，准确值0.01g。

- A.5.5.2 进入“系统设置”，对测试内容及测试方法进行选择，若参数同上次测试一样时，可跳过此步骤。

- A.5.5.3 将试样放置在烘干装置内的多位称量盘上，测重数值通过线路传导并存储在电路集成装置中，同步通过线路在显示装置上显示。按照称盘1、2分别点击试样质量确认键。

- A.5.5.4 通过参数设置进行选择，运行时间、功率、稳定时间，点击屏幕上开始测试按键，仪器自动测试，试样自动烘干。

- A.5.5.5 当试样被烘干失水质量恒定后，屏幕双曲线显示不再变化，运行时间到自动停止，进入恢复时间，仪器自动读取样品干质量数值，通过电路集成装置逻辑计算出含水率，含水率值被锁定显示在液晶屏幕上。

- A.5.5.6 恢复时间内进行参数修正，待检测结束时，蜂鸣器发出提示声，显示检测结果。

- A.5.5.7 打印输出屏显数据。

A.5.5.8 结果整理

智能微波法土的含水率w：直显打印。

A.6 比对试验精度及允许差

A.6.1 本比对试验必须进行两次平行测定，如果两次测定结果的允许平行差值符合表A-1含水率测定允许平行差值要求，则该次土含水率测定结果取两次测定值的算数平均值，否则应重做试验。

- 表A-1 含水率测定允许平行差值

| - 含水率w（%） | - 允许平行差值（%） |
| --- | --- |
| - w≤5.0 | - ≤0.3 |
| - 5.0＜w≤40.0 | - ≤1 |
| - w＞40.0 | - ≤2 |
| - 对层状和网状构造的冻土 | - ＜3 |

A.7 比对试验评价依据

A.7.1 计算平均值和标准差

对土样依次选用烘干法、酒精燃烧法和智能微波法进行含水率比对试验，对满足A.6.1要求精度和允许差的结果按以下两式计算平均值和标准差。

x= i=1nxin−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−（1）

s=±i=1nxi−xn−1−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−（2）

式中：

x——样本平均值g；

s——样本标准差 g；

n——样本个数；

xi——第i个样本数。

A.7.2 可疑数据的处理

对于按烘干法、酒精燃烧法和智能微波法分别测定土的含水率，依次与标准差作对比，当其测定值大于或等于标准差的3倍时，该测定值视为可疑值。此时应全面检查产生可疑值的原因，并暂时停止使用该仪器和该方法检测土的含水率，直至排除原因，恢复正常。